石林县人民医院

零星设备批量采购询价函

经医院行政办公会同意，对我院零星急需设备进行询价采购，采购内容及参数要求如下：请有意者及符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定相关企业积极参加报价

| 货 物 和 服 务 采 购 询 价 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价日期: 2018 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称（公章）： 金额单位: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购项目名称 | ★品牌/产地 | 规格型号 | 技术参数 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 供货时间 | ★生产厂家名称 |
| 1 | 台式中药熏蒸机 | 昊德康/河南 | HXY-II | 详见第2页 （附录1） | 质保1年 详见第3页 （附录2） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电脑中频治疗仪 | 奔奥/北京 | BA-2008II | 详见第4页（附录3） | 质保1年 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 下肢功率车 | 华康宏力/ | HKHL-2A | 详见第5页 （附录4） | 质保1年 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 心电监护仪 | 迈瑞/深圳 | IMC8 | 详见第6-7页 （附录5） | 质保1年 详见第8-12页（附录6） | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 双通道注射泵 | 浙大佳士比/浙江 | F6 | 详见第13-15页（附录7） | 质保5年 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 输液泵 | 甬星/宁波 | Y1000 | 详见第16页（附录8） | 质保5年 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 裂隙灯 | 六六/苏州 | YZ-5J | 详见第17页（附录9） | 质保2年 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:(1)报价公司必须具备工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全；(2)自行组织采购须同时询价3家以上公司或经销商；(3)采购小组成员由3人以上单数组成；（4）品牌/产地格式：如“联想/北京”；（5）★为必填项。

法人(签名):                                                      报价人(签名):

请报价后于2018年11月23日上午10点前密封交石林县人民医院设备科，我院将于2018年11月23日上午10：00组织院内招标领导小组进行评标，在满足技术参数前提下，报价低的为第一中标候选人。

附录1

台式中药熏蒸仪技术参数

| 序号 | 技术参数 | 产品主要参数指标 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作环境条件 | a) 环境温度：5 ℃～40 ℃； b) 相对湿度：10%～90%； c) 大气压力：700 hPa～1060 hPa。 d) 电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz e) 额定输入功率：2200VA。 |  |
|  | 尺寸 | - 治疗头尺寸:直径110mm，长210mm，允差±5%。 - 治疗头旋转角度:治疗头可水平旋转175°，允差±5°。 |  |
|  | 熏蒸温度 | - 熏蒸温度可在室温～47℃内可调，级差1℃，允差为±5℃； - 熏蒸仪有温度传感器测量皮肤温度并有实时数码显示，皮肤温度超过45℃时，熏蒸仪有提示音，传感器精度不低于±1℃； - 蒸汽输出口有防烫伤护罩和警示提示； - 熏蒸仪熏蒸输出可在0～20档内可调。 |  |
|  | 熏蒸时间 | 熏蒸仪治疗时间可在0～99min内设定，级差1min,允差±30s。治疗时间结束时，熏蒸仪停止输出蒸汽，蜂鸣器发出声音提示，自动停止工作。 |  |
|  | 防干烧功能 | 熏蒸仪具有液位防干烧功能，当药液箱中液面低于液位装置时，可自动停止加热，并缺液指示灯亮，防止干烧。 |  |
|  | 安全保护功能 | 熏蒸仪具有两路独立的超温保护装置，当实时温度超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热；当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断电源； | ★ |
|  | 功能显示 | 熏蒸仪用微电脑控制,数码管显示，治疗状态时可显示实时温度、剩余治疗时间。 |  |
|  | 噪声 | 熏蒸仪正常工作时，噪声≤65dB(A)。 |  |

附录2

电脑中频治疗仪技术参数

临床适应症：

BA2008-II型电脑中频治疗仪，内置多种程序处方，对改善局部组织血液循环、解痉、镇痛、消炎、软化瘢痕以及慢性劳损型颈肩腰腿痛、肩周炎、颈椎痛、关节肿痛、骨质增生、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、神经炎、股外侧皮神经炎、肌纤维质炎、附件炎、盆腔炎、注射后硬结、胃下垂、胃肠功能紊乱、便秘、消除运动后疲劳、面神经麻痹、周围神经损伤，具有良好的治疗效果。设备具有仿真按摩手法“保持”功能：在治疗过程中，如患者需要持续使用某一波形的“仿真按摩”作用，按下“保持”键就可以“锁定”或“解锁”当前输出波形。

主要技术参数：

1、※工作频率：1KHz-12KHz

2、输出电流：80mA±10%（工作频率≤1.5KHz，标准负载500欧姆）

100mA±10%（工作频率>1.5KHz，标准负载500欧姆）

3、调制频率范围：不窄于0Hz-150Hz

4、调 幅 度：0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

5、※调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。

※6、治疗时间：1-99分钟（到达预定时间发出声音信号并自动停止输出）

7、输出通道：

——具有两个输出通道，输出电流独立可调。

——温热电极：温度三档可调（25℃~41℃）

※8、治疗处方：50个专家治疗处方，其中含多步程序（24个）、音频电流、正弦调制、脉冲调制。

9、电源电压：220V/50Hz

10、输入功率：90VA

11、工作条件：环境温度5℃-40℃，相对湿度≤80%

12、处方选择按键：彩色触摸式，具备“循环”和“加减”双重功能，操作便捷。

13、外形尺寸：380mm╳290mm╳85mm(长╳宽╳高)

14、重量。：3.75Kg

15、体系认证：生产企业通过ISO9001:2008质量管理体系认证；

16、体系认证：生产企业通过ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证

附录3

磁控阻尼康复车HKHL-2A参数

外形尺寸（长×宽×高），1420mm×580mm×1160mm

用途：该产品适用于下肢关节活动障碍患者进行改善下肢关节活动范围，肌力及协调功能的训练。

附录4

迈瑞iMEC8监护仪技术参数

监护仪外形结构：

- 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- 8寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

- 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

监测参数：

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

可升级参数

- 可选全球金标准的Masimo血氧算法

- 可选Nellcor血氧算法

系统功能：

- 支持中/英文字符输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 具备报警集中设置功能

- 具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算

- 可选掉电存储功能

- 具备Nurse Call报警功能

- 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- 可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时

- 支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠

- 支持3通道记录仪

- 可支持外接打印机A4打印

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 防水等级达到IPX1标准

- 产品使用材料通过UL安全认证

认证：

通过CE认证、SFDA认证

迈瑞产品质量和售后服务承诺

（V2.0）

为了更好地服务于广大迈瑞客户，迈瑞公司将提供技术咨询、设备选型、直至整体解决方案，确保设备的质量性能、供货时间、服务保障以及设备在保修期内、外的技术支持、维护保养、维修服务和技术培训，并做出如下承诺：

- 产品质量承诺

  - 迈瑞公司本次所提供的产品设备符合所需产品的规格型号和技术性能。

  - 迈瑞公司保证所供设备是经过出厂检验的合格产品。

  - 迈瑞公司承诺对所供设备满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求；并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。

- 售后服务承诺

  - 保修范围：用户应按照说明书、操作卡使用所购买的设备。在保修期内，机器出现质量问题，迈瑞公司提供免费维修和配件更换。如故障属于下列情形之一引起，则不在免费保修之列，用户应承担器材成本费和人工费用（另行约定），但迈瑞公司会尽快协助排除故障，使系统恢复正常。

- 由于用户不按操作规程操作或者用户人为造成设备损坏，如不小心跌落等，而发生的故障。

- 由于电网电压在本设备规定的适用范围外引起的故障及严重损坏等。

- 由于不可抗力引起的机器损坏或灭失，如地震、洪水、火灾、失窃等。

- 由于未经本公司认可的维修人员之拆修而发生的故障。

- 对设备的使用超出我方在设计研发仪器时所能预料到的使用目的和使用条件。

- 由于设备与其他仪器连接使用而发生的故障。

- 其它非因仪器本身质量问题而发生的故障。

  - 服务热线：

迈瑞专设客户呼叫中心全天候24接听服务申告线及客户投诉，热线号码： 400 700 5652，供客户及时反馈各种产品使用情况，为客户解决实际问题；第一时间响应并全程监控客户的需求。

迈瑞产品服务请求处理流程图：

  - 服务团队：迈瑞服务人员均经过公司严谨的专项技术培训，并通过相应服务资质的考核，具备过硬的业务技能和深厚的实践经验。

  - 充足的备件中心：迈瑞公司拥有总部、大区物流中心、全国32个分公司备件中心和42个驻点地区备件中心，授权服务分包常用备件库四级备件支持架构，备件供应及时、充足。

  - 收费服务：保修期满后，客户可以与迈瑞签订《保修合同》进行续保，或由我公司按市场统一价格提供维修配件及服务。

  - 主动关怀服务：呼叫中心定期电话回访，工程师现场主动走访，收集客户建议及意见，为客户的设备进行系统的诊断、校准、维护、保养、升级。

- 培训计划

迈瑞公司将按买方的要求对最终用户进行集中培训或现场培训，其内容涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用、保养维修、临床应用等有关内容。迈瑞公司按买方要求的受训者的人数组织培训。在迈瑞公司本部之外的其他地方的培训由买方承担培训费用。

  - 培训方式：

根据客户需求，组织客户进行集中培训或在客户现场举行定期或不定期的产品技术培训。

  - 培训内容：

| 培训内容 | 教员 | 职务 |
| --- | --- | --- |
| 产品原理简介 | 夏阳 | 高级服务工程师 |
| 产品安装、调试、操作、使用、保养及维修 | 夏阳 | 高级服务工程师 |
| 产品临床应用 | 夏阳 | 高级服务工程师 |

  - 培训资料：

产品的培训手册等培训资料由迈瑞公司免费提供。

- 其他事项

  - 返厂维修时请您妥善包装，防压、防潮，购买足额运输保险，以免在运输过程中造成损坏及不必要的损失。

  - 不论设备因何种原因发生损坏，请立即停止使用并联系我们维修。

  - 本承诺适用于迈瑞公司在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）销售的全部迈瑞公司产品。

  - 迈瑞公司只提供本承诺所包含的服务，不对任何销售人员或代理商、分销商做出的超出本承诺内容的承诺负责。

  - 迈瑞公司保留对本承诺的最终解释权。

  - 迈瑞联系方式：

| 24小时服务热线 | 400 700 5652 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 迈瑞公司 售后服务部地址 | 广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  |  |
| 售后服务部经理 | 杨少元 | 邮编 | 518057 |
| 分公司 | 昆明分公司 | 分公司邮编 | 650225 |
| 分公司联系人 | 仝向东 | 分公司联系电话 | 0871-63191894 |
| 分公司联系地址 | 昆明市北京路987号俊发中心6A-1 |  |  |

如您对迈瑞公司有任何建议或意见，欢迎联系我们！

- 保修及服务响应时间承诺

  - 设备保修期：保修期从设备“安装验收日”起开始计算。

| 投标产品型号 | 主机免费保修期（月） | 附件免费保修期（月） |
| --- | --- | --- |
| iEC8 | 36 | 6 |

  - 保修期间，对迈瑞公司提供的设备出现的故障，迈瑞公司承诺的服务时间如下：

| 服务时间 | 市区内 | 市区外 |
| --- | --- | --- |
| 响应申告时间 | 24小时内 |  |
| 上门服务时间 | 24小时 | 72小时 |

附录5

双通道注射泵技术参数

| 设备 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基本要求 | 国内知名品牌，2015、2016年输注类全国市场占有率前三位（提供第三方调查纸质文件） |
| 双管微量注射泵 | 注射器规格/ml | 10ml、20ml、30ml、50ml |
|  | ★规格型号 | 双通道一体式，不可拆分 349mm（宽）*185mm（高）*128mm（深），重量3.2kg |
|  | 注射速率 | 10ml：0.1ml/h~300ml/h（每级0.1ml/h） |
|  |  | 20ml：0.1ml/h~399.9ml/h（每级0.1ml/h） |
|  |  | 30ml：0.1ml/h~600ml/h （每级0.1ml/h） |
|  |  | 50ml：0.1ml/h~1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） |
|  | 快速推注 | 10ml注射器：300.0ml/h |
|  |  | 20ml注射器：399.9ml/h |
|  |  | 30ml注射器：600.0ml/h |
|  |  | 40ml注射器：1200.0ml/h |
|  | 累计容量 | 0.1~9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） |
|  | 限制量 | 0~9999ml |
|  | 限制量设定 | 设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。 |
|  | 精度 | ≤±2%（泵本身机械精度≤±1%） |
|  | 电源 | AC220V±22V，50HZ±1HZ；DC12V，充电16小时后可持续工作3小时以上 |
|  | 环境条件 | 温度：-5~40℃； 相对湿度：20%~90% |
|  | 报警 | 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 |
|  | ★报警出厂设置(提供产品出厂说明书) | 报警信息 优先级 报警灯 遗忘操作 低 黄色常亮 注射器残留提示 低 黄色常亮 速率设置超出范围 低 黄色常亮 注射器尺寸错误 低 黄色常亮 电池电量低 低 黄色常亮 电池耗尽 高 红色闪烁 VTBI输液过程结束 高 红色闪烁 管路堵塞 高 红色闪烁 注射完毕 高 红色闪烁 系统出错 高 红色闪烁 注射器压板打开 高 红色闪烁 注射器装载出错 高 红色闪烁 |
|  | 阻塞报警阀值 | 高(H)：800mmHg±200mmHg (106.7±26.7kPa) 中(C)：500mmHg±100mmHg (66.7±13.3kPa) 低(L)：300mmHg±100mmHg (40.7±13.3kPa) |
|  | ★总量清零 | 同时按总量键和声音暂停键清除之前 的总量值。(提供产品出厂说明书) |
|  | 类型 | I类CF型 |
|  | 防水等级 | IPX4（防溅水） |
|  | 标准规定 | 符合IEC60601-2-24标准(微量注射泵国际标准) 符合IEC60601-1-2标准(医用电器电池兼容国际标准) 符合GB9706.27标准(国家强制性微量注射泵标准) |
|  | 其他参数 | 快速推进键保险 |
|  |  | 注射过程中快速推注 |
|  |  | KVO速率 |
|  |  | RS232电脑接口 |
|  |  | 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌） |
|  |  | 快速输液控制 |
|  |  | 阻塞后针筒内压力自动释放 |
|  |  | 可记录500条以上（含500条）历史纪录 |
|  | ★固定夹安装 | 可水平方向安装和垂直方向安装(提供纸质产品说明书) |
|  | 售后服务 | ★连续两年售后服务调查及市场占有率前两名（提供第三方调查纸质证明文件） |
|  |  | 至少有两名及以上专业驻地工程师（提供工程师售后资格证明） |
|  |  | 设有专业厂家授权的云南省级维修中心（提供授权书） |
|  | ★基本要求 | 国内知名品牌，2105、2016年两年输注类市场占有率全国前三位（提供第三方调查纸质文件） |

附录6

输液泵主要性能和技术指标ZNB-XB-Y1000

| 1.匹配输液器 | 适用于所有普通PVC输液器。 |
| --- | --- |
| 2.最大输液预置量 | 9999mL |
| 3.输液精度 | ±3%（可调整） |
| 4.KVO 流速 | 1-3 mL/h |
| 5.声光报警功能 | 电源切换、阻塞﹒气泡﹒开门﹒输完﹒欠压、操作超时、输液器安装错误、空瓶、输液器变型 |
| 6.点滴检测功能精度 | 滴出精度±1%（适用流速≤360 mL/h） |
| 7.点滴检测方式 | 红外光电检测式 |
| 8.气泡探测方式 | 超声波检测式 |
| 9.压力设定范围 | 30Kpa～160 Kpa （分高、中、低三档，可选用） |
| 10.可调报警音级 | 高、低二档 |
| 11.电源电压 | C100V-240V±10% 50Hz-60Hz |
| 12.内置电池 | a.可充电镍氢电池组 DC12V；工作时间约4小时 |
|  | d.可充电锂电池组 DC12V工作时间约6～12小时 |
| 13.功耗 | ＜18 VA |
| 14.安全分类 | Ⅰ类BF型 |
| 15.工作环境 | 温度+5℃～+40℃ 湿度20%～90% |
| 16.快排功能 | 有 |
| 17.呼叫接口 18.毫升/时滴数/分 | 有 自动转换 |
| 19.外形尺寸 | 148×108×210 mm |
| 20.重量 | 2.3 Kg |

附录7

YZ5J裂隙灯显微镜基本参数

型号：YZ5J

显微镜类型：交角体视式

变倍形式：物镜两档变倍

目镜：10×

总倍率及视场：10×（Ø18mm）、16×（Ø14.5mm）

瞳距调节范围：55mm～82mm

屈光度调节：-6D～+6D

裂隙宽度：0mm～9mm 连续可调

裂隙高度：1mm～8mm 连续可调

裂隙角度：0°～180° 连续可调

光斑直径：Ø9mm、Ø8mm、Ø 5mm、Ø 3mm、Ø 2mm、Ø1mm、Ø0.2mm

滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片

照明灯泡：12V/30W卤钨灯泡

最大照度：≥220000Lx